放射医疗设备维保条款

- 保修类型：全保服务

1.设备名称及型号：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磁共振成像仪 | Avanto DOT 1.5T |
| 2 | 128排X射线计算机体层摄影设备（CT3） | BrillanceiCT |
| 3 | 62排X射线计算机体层摄影设备（CT4） | GE Revolution AcE ES62 |
| 4 | 数字减影造影系统（DSA） | UNIFD20C |

- 全保设备现状：

- 1.飞利浦BrillanceiCT球管临近使用寿命；

- 2.GE Revolution AcE ES62 CT球管临近使用寿命；

- 3.西门子磁共振Avanto DOT 1.5T冷头临近使用寿命；

- 4.飞利浦DSA UNIFD20C球管临近使用寿命。

- 放射设备维保全保条款：

▲1.MRI全保服务包含所有线圈、冷头、梯度放大器、射频放大器，稳压电源、UPS、精密空调和水冷机组等配件更换费用和人工服务费用，更换配件必须是全新原厂，提供全新原厂证明文件（如出库单等），新的配件更换必须在未拆除需更换该零部件之前经医院医学装备主管部门和本科室相关人员确认后方可拆除；包含高压注射器的维护。

▲2..CT/DSA全保设备包含免费更换除球管、探测器等（含备件、球管、探测器工作站、后处理工作站、高压注射器等）整机及附属仪器的所有故障配件，包含主机、高压发生器、UPS等备件更换费用和人工服务费用，保障设备正常运转。服务期内，负责提供维修所需的全部配件，所有更换零部件必须为原厂原装全新配件，重要部件需提供出厂检测报告，涉及更换重要进口配件时，成交供应商须提供进口配件报关单备查，且所有零部件来源均是合法途径，确保维保后设备质量达到厂家性能指标，并符合法定部门检测要求。提供全新原厂证明文件（如出库单等）。

▲3.具有充足的配件供应能力，维修保养设备所需备品备件保证 24 小时内能到达维修地点。

▲4.合同期内更换球管要求提供投标型号球管的原版技术白皮书。

▲5.提供球管与整机匹配的SFDA认证报告；

▲6.提供全新球管证明文件（如出库单等），供应球管时提供在中国境内由合法合规渠道供应的全新原装未拆封的原厂全新同型号球管，且提供的球管序列号（即 SN 号）可以接受生产厂家溯源，并提供采购渠道证明，在必要时可接受食药监或第三方机构的检测或商检；若提供的球管为非全新原装未拆封的球管(即二手球管)或不明渠道的球管，供应商承担相关法律责任，且承担采购人相关的直接和间接损失。

7.配件更换时必须在未拆除需更换该零部件之前经医院医学装备主管部门和本科室相关人员确认后方可拆除；包括高压注射器、后处理工作站维护。

- 8.维修工程师需合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断维修钥匙，并保证能够解决所有需要原厂Servicekey才能解决的设备故障。

- ▲9.服务及备件厂商所提供的备件须是原设备厂家出厂标准的配件，所更换的备件必须和CT整机注册证保持一致，功能保持一致，提供CT整机注册证复印件。

- 10.按照设备原厂商标准及相关法规进行安全检查；按照设备原厂商的质量标准进行校准；

- 11.按照设备原厂商的建议和要求，提供基于设备安全性的功能软件免费包含升级。

▲12.提供365天24小时咨询和响应，由专业工程师提供每年不少于4次对设备及系统专业保养定期保养，调试、参数校正，包括设备安全检查，性能服务测试，影像质量检查，设备除尘保养，运行状态检查，确保服务质量，每次保养后要对所保设备提供定期维护保养报告。每年出具年度服务报告，对设备整体运⾏状态进⾏评价，保证设备维护达到符合⼚家标准或相应的国家质量标准的要求，其中GE CT设备提供设备生产厂家远程设备保养ePM2次/年。

13.合同期内提供不限派工次数，不限次数的电话指导及现场维护服务，享受优先派工。

- 14.设备定期保养包含但不限于如下项目：设备清洁、系统性能测试及设备校准、必要的电气环境检测等。工程师提供7×24小时在线技术支持，节假日不休，提供全国范围内热线电话，提供微信、传真、电子邮件等联络方式，确保开机率≥96%，单次维修时间不超过7天，超过⼀天，保修延⻓7天，全力配合医院开展工作。

15.远程服务：供应商具备完全使⽤制造商远程诊断系统(PRS)的权⼒和能⼒，能够提供嵌⼊式远程连接的实时远程服务，通过远程系统24⼩时不间断监测设备运⾏健康状况。（提供相关证明材料）

16.维修材料：维修⼚家⾃备

▲17.维修⼯具：▲投标供应商提供相关设备维修保养需使⽤的特殊精密专业⼯具列表。

18.维修密码⽀持：⽀持

▲19.使⽤培训：▲投标⼈需配备相对应保修设备线下临床培训⼈员2名，并提供获得设备⽣产⼚家出具的相关资质证书。提供ONLINE课堂e学，线上应用学习。

▲20.技术⼈员培训：▲拟参加本项⽬的潜在供应商需配备相对应保修设备维护培训⼯程师3名以上，并提供获得⽣产⼚家授权的合法代理⼈出具的培训证明。

▲21.维修⼯程师要求：▲供应商须配备GE品牌CT设备资质服务工程师≥3 名，另配备飞利浦CT及DSA设备资质服务工程师≥3名，提供的工程师应获得相应设备原厂技术培训认证的有效期内技术资质证明（供应商在中标签订合同时须提供服务工程师有效期内的资质证书复印件给采购人备案，并经原厂二维码核验）。

- 22.其他约定：配备2-4名技术人员对医院临床医技进行技术指导，并提供每年⾄少一次院内⼯程师放射设备维修技术的免费培训。

- ▲23.提供能够代表广西水平影像诊断专家，根据科室要求随时进行远程咨询和业务指导，要求专家每年来科室专业指导不少于12次。

- 24.医院如果对该设备有更新、拆机计划，提前⼀个⽉书⾯通知⼚家，终⽌保修服务，按已服务时间结算余款。

25.设备出保⾄3个⽉内需提供免费维修服务，如需更换零配件，需更换原⼚全新零配件，零配件价格不能⾼于政府采购价及第三⽅采购价。

▲26.应急维修零配件等费用：成交供应商需承担本项目设备从出保空白期至本项目合同签订期间产生的紧急维修零配件及人工等费用。

四、保修类型：技术保服务

1.设备名称及型号：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字化医用X射线摄影系统（DR1） | VX3733-SYS |
| 2 | 乳腺X射线机 | Senographe Essentia |
| 3 | X射线计算机体层摄影设备 （发热门诊CT） | SOMATOM go.Now |
| 4 | X射线计算机体层摄影设备 （禁山应急病区） | SOMATOM go.Now |
| 5 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影系统 | MAXCranex3Dx pp3-1 |
| 6 | 数字化医用X射线摄影系统 （禁山应急病区DR） | DRX-Compass S |
| 7 | 数字化医用X射线摄影系统 （DR2） | DRX-EVOLUTION |
| 8 | 移动式摄影X射线机 （移动DR） | DRX-Revolution |
| 9 | 车载DR（健康体检车） | DXR-530 |
| 10 | 移动式摄影X射线机 （移动DR） | PXD-2000 |
| 11 | 移动式C形臂X射线机 | OEC 9900 Elite |

2.保修内容：包含10000元以下配件免费更换（以对应品牌厂家报价为准），包含CT、CT的UPS及后处理工作站维护，不限次数免费现场维修人工费、差旅费及故障诊断费用。提供365天24小时咨询和响应，由专业工程师提供每年不少于4次对系统专业保养，包括设备安全检查，性能服务测试，影像质量检查，设备除尘保养，运行状态检查，确保服务质量。派工次数不限，享受优先派工。工程师提供7×24小时在线技术支持，节假日不休，提供全国范围内热线电话，提供微信、传真、电子邮件等联络方式，确保开机率≥96%，全力配合医院开展工作。

五、配套服务管理软件

1.免费提供定制化设备全生命周期系统，可根据医院实际管理需求，定制达到以下功能：采用条码管理、包含设备申购管理、资产管理、档案管理、维修管理、效益分析、PM维护、质量控制、厂商管理、合同管理、报表管理等相关管理功能（如有医院需求及政策改变则提供免费定制软件功能升级服务）。可手机、电脑、微信多种型式报修设备。

2.供应商需为采购方提供依法享有完全使用权且符合三甲医院管理流程的医疗设备生命周期管理软件，软件系统具有信息系统安全等级三级保护备案证明，保证采购人数据不外泄。同时供应商自身需具备与采购人根据三甲医院管理流程进行二次开发医疗设备全生命周期管理平台的能力，以达到医院所需功能，协助医院做好数据安全防护，并承担与医院的信息集成平台数据接口费用，做好数据对接工作。

3.该系统可实现通过电脑端/手机端管理全院医疗设备，实现移动端设备勘察、扫一扫报修、维修、巡检、保养、质控和设备报废等全生命周期管理，线上化签字验收，实现设备维修、保养等工单线上化，设备扫一扫登记使用等设备助手可以帮助临床科有效管理设备使用环节，通过数字大屏，实现设备资产监控、设备使用监控、大型设备健康度监控、设备服务任务进度实时监控等。系统支持采购数据检索联网查询功能，具备完善的数据安全机制，设备全生命周期管理过程中各种维度的统计报表可供下载，如设备资产明细报表、科室维修量统计报表、设备服务量统计报告、设备开机率统计报告、设备故障率跨品牌对比分析报告等。

4.供应商提供的设备管理软件平台承诺具备以下功能，同时供应商需提供成熟的技术架构、开发团队支持定制化开发，确保平台适应采购人管理流程。

| 序号 | 名称 | 模块 | 详细功能和技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统总体参数 | 架构 | - 系统为B/S结构，能运行于IE11版本以上及其它各类浏览器。 - 支持分布式部署。 |
|  |  | 数据库 | - 采用Mysql数据库，以满足对安全及性能的要求。 - 安装运行于Linux 等高安全性操作系统，可根据需要，在不同系统间移植。 - 系统提供7*24小时连续稳定服务。 |
|  |  | 终端 | - 支持PC、IOS、Android操作系统的平板、手机移动终端访问系统，支持网页、微信、独立移动端APP应用。 |
|  |  | 权限 | - 系统支持多角色、不同角色拥有不同管理权限。 - 可以为不同的用户设置不同的管理权限和管理范围，实现用户权限管理。也可根据院方需要、灵活修改角色权限。 |
|  | 系统可视化 | 数据大屏监控/驾驶舱 | - 建立不同主题的数据分析大屏/驾驶舱，支持在65英寸及以上电视设备集中展示数据，大屏效果呈现方便内外部工作交流。 - 对医院资产进行可视化管理，便于领导和资产管理人员全面了解资产状态、资产分布、资产使用情况、资产发展趋势等内容。 - 数据分析大屏/驾驶舱支持数据穿透，可钻取详细信息。 |
|  | ▲采购项目全流程管理系统（含耗材采购管理及合同管理系统） | ▲采购管理 | - 包含采购申请、采购计划的新增、查看、审批、删除等功能。 - 支持填写预算类型、预算金额 - 采购计划中应包含申请科室、申请人、预采购物资、论证报告等相关信息，并支持流程审批。 - 包含采购相关文档的新增、上传、删除、查询等功能。 |
|  |  | ▲合同管理系统 | - 合同管理，包含全院的所有采购合同管理。 |
|  |  | 到货管理 | - 支持从采购单提取待到货设备清单、新增到货单，自动填入设备基础信息。 - 支持填写发货供应商、发货数量、到货时间的信息，支持分批到货功能。 - 支持查看到货单、并可导出到货记录。 |
|  |  | 安装管理 | - 支持已到货待安装台账管理。 - 支持待安装列表与采购单号、到货单号关联。 - 支持填入上传安装位置、安装说明、及设备的注册信息、说明书、操作规程、维护手册、装箱清单等文件。 - 支持安装完成的设备自动进入验收管理。 |
|  |  | 验收管理 | - 支持安装完成设备的验收管理，有待验收清单管理。 - 支持通用设备信息统一录入，和重点设备的单台信息录入，关联维保合约、设备唯一序列号、UDI、主设备关联、维护工程师、发票信息等。 - 支持上传设备的验收照片。 |
|  | 资产管理 | 资产台账 | - 包含资产台账的批量导入、导出、新增、查询、详情、删除等功能。 - 支持打印设备资产卡片二维码标签。 - 可为设备建立电子化台账，通过手机对新增设备进行信息化录入。 - 对新增设备，支持设备图片上传，可识别设备铭牌内容，从标准化信息数据库中关联设备信息。 |
|  |  | 设备盘点 | - 支持盘点任务添加、编辑、删除等。 - 支持按照科室、设备类型、设备用途等分组盘点。 - 支持生成盘点报告、支持盘盈、盘亏数据处理功能。 - 扫码盘点支持设备信息修正及图片上传。 |
|  |  | 设备转科 | - 设备转科在线审批，审批通过设备自动转入对应科室； |
|  |  | 设备折旧 | - 输入设备折旧参数、资产价值，系统自动每日进行设备折旧处理，帮助医院管理医疗设备固定资产 |
|  |  | 设备报废 | - 支持设备报废扫一扫线上申请，线上报废审核。 - 设备报废在线审批，审批通过设备转入报废 |
|  |  | ▲设备电子档案管理功能 | - 设备档案数据统一标准化，满足但不限于如下字段：设备名称、品牌、型号、68码、国标三类； - 支持图片、PDF、WORD等各种附件管理，包括但不限于合同、说明书、操作手册、维护手册、维修报告、设备各级保养报告、计量报告； - 设备维修、各级保养报告、计量报告都能线上化管理。 - 支持设备通用类附件如：说明书、操作手册、维护手册、注册信息等文件共享； - 有设备供应商资质管理功能，可维护供应商资质材料，资质材料过期自动提醒； - 手机端轻松查阅设备档案信息； （档案管理功能供应商需提供该功能自有的软件著作权证书原件扫描件加以佐证） |
|  |  | 设备档案打包下载 | - 设备基础信息、保养工单、维修工单、计量报告、采购资料、说明书等资料可一键生成PDF导出，帮助医院进行纸质留档。 |
|  | 报修维修管理 | 工作台 | - 系统包含设备工作台，可查看维修、保养等任务，维修提醒、延误提醒等信息。 - 可查看医院总体任务数据及个人任务数据。 |
|  |  | 维修管理 | - 可通过微信的扫一扫，扫描设备二维码，快速报修设备。 - 报修和维修完成具有微信消息自动通知。 - 维修进程可通过电脑端、手机端微信小程序、APP在线查询； - 手机端在线分配、申领、转派维修任务； - 报修、维修过程可记录详细的文字/语音/图片； - 维修服务验收可在手机端签字和服务评分； |
|  |  | 维修工单管理 | - 设备每次维修记录支持生成PDF进行下载打印 |
|  |  | 评价管理 | - 系统支持对每个维修、巡检、保养等任务进行服务评价，评价分为若干等级，方便院方对每个维修服务进行服务质量跟踪。 - 服务可从多方面进行评价，以便院方对供应商进行综合判断。 |
|  | 预防性维护管理 | 计划管理 | - 可为每台设备建立巡检、保养、质控、计量等预防性维护内容，并可指定执行人员； - 设备预防性维护（巡检、保养、质控、计量等）具有临期提示和延误预警； - 可在线查看计划执行情况； |
|  |  | 任务监控 | - 支持各科室各类预防性维护计划监控卡片； - 支持各科室待完成、已完成、延误任务数量； - 支持自定义时间段任务查看； |
|  |  | 执行管理 | - 手机端查看每日任务，在线查看、记录执行内容，支持文字、图片等内容上传记录； - 保养内容若有现异常，系统能自动提醒设备有异常情况； - 预防性维护（点检、巡检、保养、质控）能在工作台或者通过微信小程序或手机短信提醒到具体执行人； - 保养服务可在线进行评价服务评分和签字验收； |
|  |  | 模板管理功能 | - 设备保养/巡检/质控的“检查项”可按不同设备自定义配置，手机端自动加载配置模板，需提供至少40套典型标准模板做参考； |
|  |  | 工单管理 | - 设备预防性维护（点检、巡检、保养、质控）任务明细可生成PDF下载打印； |
|  | 效益分析(单机) | 效益分析大屏 | - 设备效益分析数据监控中心大屏 |
|  |  | 成本导入 | - 折旧费、人工费、场地费、水电费等成本数据导入 |
|  |  | 收益率分析 | - 设备收益率计算 |
|  |  | 回收期分析 | - 设备投资回收期计算 |
|  |  | ▲效益分析报告 | - 设备效益分析报告批量生成 （效益分析功能供应商需提供该功能自有的软件著作权证书原件扫描件加以佐证） |
|  | 日常使用管理 | 设备共享中心 | - 支持设备调配大屏，全院可借设备、本科室借出设备、本科室待归还设备、借调时长、归还时间等信息； - 支持调配设备分组管理、借调台账管理； - 支持借调申请、借调归还、借调审批、借调记录管理； |
|  |  | 设备登记使用 | - 手机端在线领用、归还设备，手机端便携管控设备登记使用统计情况包含设备次数、时长和人员使用次数、时长等数据； - 设备登记使用数据可在电脑端导出为Excel； |
|  |  | 设备外调 | - 支持设备外调清单，外调详情、外调信息、归还信息等管理。 |
|  |  | 设备培训管理 | - 可建立在线设备培训计划，关联视频进行在线培训； - 可在线建立培训计划，自动生成签到码，培训完成后自动生成签到表，用户可把培训资料上传管理； |
|  | 医院等级评复审管理 | 评复审上传记录管理 | - 医院管理人员可在线查看医院等级评复审资料准备上传情况，把握等级评复审资料准备工作执行情况； |
|  |  | ▲评复审法规资料管理 | - 系统根据各省市评审要求，维护管理各地区医院等级评复审相关法规要求，医院可根据要求上传对应医院等级评复审资料； （等级评复审辅助功能供应商需提供该功能自有的软件著作权证书原件扫描件加以佐证） |
|  | 系统综合管理/基础信息 | ▲不良事件上报 | - 可以实现审核及上报全院不良事件； - 可实现一键快速生成全院不良事件标准化数据，并通过线上审核后直接将不良事件数据上报国家医疗器械不良事件监测信息系统； - 可自动生成全院不良事件报告单pdf文件； （不良事件上报功能供应商需提供该功能自有的软件著作权证书原件扫描件加以佐证） |
|  |  | 科室管理 | - 系统可灵活配置科室、房间 |
|  |  | 供应商参数管理 | - 医院可对供应商、经销商、维保商参数进行管理，可维护供应商名称、联系人、联系方式、资质资料等管理，且供应商资质资料过期后自动提醒相关人员： - 供应商参数维护完成后，设备档案信息维护可选择对应供应商,系统自动将对应供应商信息维护到设备档案信息； |
|  |  | 数据统计报表 | - 系统自动统计设备开机率、报修率、返修率、故障原因分析等全生命周期管理的数据分析报表； - 统计报表可以图文，也可以生成excel明细； |
|  |  | 知识库管理 | - 系统上提供设备维修案例，含故障描述及应对维修指引至少8000条以上； |
| 序号 | 名称 | 模块 | 详细功能和技术参数 |
|  | 系统总体参数 | 架构 | - 系统为B/S结构，能运行于IE11版本以上及其它各类浏览器。 - 支持分布式部署。 |
|  |  | 数据库 | - 采用Mysql数据库，以满足对安全及性能的要求。 - 安装运行于Linux 等高安全性操作系统，可根据需要，在不同系统间移植。 - 系统提供7*24小时连续稳定服务。 |
|  |  | 终端 | - 支持PC、IOS、Android操作系统的平板、手机移动终端访问系统，支持网页、微信、独立移动端APP应用。 |
|  |  | 权限 | - 系统支持多角色、不同角色拥有不同管理权限。 - 可以为不同的用户设置不同的管理权限和管理范围，实现用户权限管理。也可根据院方需要、灵活修改角色权限。 |
|  | 系统可视化 | 数据大屏监控/驾驶舱 | - 建立不同主题的数据分析大屏/驾驶舱，支持在65英寸及以上电视设备集中展示数据，大屏效果呈现方便内外部工作交流。 - 对医院资产进行可视化管理，便于领导和资产管理人员全面了解资产状态、资产分布、资产使用情况、资产发展趋势等内容。 - 数据分析大屏/驾驶舱支持数据穿透，可钻取详细信息。 |
|  | ▲采购项目全流程管理系统（含耗材采购管理） | ▲采购管理 | - 包含采购申请、采购计划的新增、查看、审批、删除等功能。 - 支持填写预算类型、预算金额 - 采购计划中应包含申请科室、申请人、预采购物资、论证报告等相关信息，并支持流程审批。 - 包含采购相关文档的新增、上传、删除、查询等功能。 |
|  |  | 到货管理 | - 支持从采购单提取待到货设备清单、新增到货单，自动填入设备基础信息。 - 支持填写发货供应商、发货数量、到货时间的信息，支持分批到货功能。 - 支持查看到货单、并可导出到货记录。 |
|  |  | 安装管理 | - 支持已到货待安装台账管理。 - 支持待安装列表与采购单号、到货单号关联。 - 支持填入上传安装位置、安装说明及设备的注册信息、说明书、操作规程、维护手册、装箱清单等文件。 - 支持安装完成的设备自动进入验收管理。 |
|  |  | 验收管理 | - 支持安装完成设备的验收管理，有待验收清单管理。 - 支持通用设备信息统一录入，和重点设备的单台信息录入，关联维保合约、设备唯一序列号、UDI、主设备关联、维护工程师、发票信息等。 - 支持上传设备的验收照片。 |
|  | 资产管理 | 资产台账 | - 包含资产台账的批量导入、导出、新增、查询、详情、删除等功能。 - 支持打印设备资产卡片二维码标签。 - 可为设备建立电子化台账，通过手机对新增设备进行信息化录入。 - 对新增设备，支持设备图片上传，可识别设备铭牌内容，从标准化信息数据库中关联设备信息。 |
|  |  | 设备盘点 | - 支持盘点任务添加、编辑、删除等。 - 支持按照科室、设备类型、设备用途等分组盘点。 - 支持生成盘点报告、支持盘盈、盘亏数据处理功能。 - 扫码盘点支持设备信息修正及图片上传。 |
|  |  | 设备转科 | - 设备转科在线审批，审批通过设备自动转入对应科室； |
|  |  | 设备共享 | - 设备共享在线审批，审批通过设备自动转入对应科室； |
|  |  | 设备折旧 | - 输入设备折旧参数、资产价值，系统自动每日进行设备折旧处理，帮助医院管理医疗设备固定资产 |
|  |  | 设备报废 | - 支持设备报废扫一扫线上申请，线上报废审核。 - 设备报废在线审批，审批通过设备转入报废 |
|  |  | ▲设备电子档案管理功能 | - 设备档案数据统一标准化，满足但不限于如下字段：设备名称、品牌、型号、68码、国标三类； - 支持图片、PDF、WORD等各种附件管理，包括但不限于合同、说明书、操作手册、维护手册、维修报告、设备各级保养报告、计量报告； - 设备维修、各级保养报告、计量报告都能线上化管理。 - 支持设备通用类附件如：说明书、操作手册、维护手册、注册信息等文件共享； - 有设备供应商资质管理功能，可维护供应商资质材料，资质材料过期自动提醒； - 手机端轻松查阅设备档案信息； （供应商需提供该功能自有的软件著作权证书原件扫描件加以佐证） |
|  |  | 设备档案打包下载 | - 设备基础信息、保养工单、维修工单、计量报告、采购资料、说明书等资料可一键生成PDF导出，帮助医院进行纸质留档。 |
|  | 报修维修管理 | 工作台 | - 系统包含设备工作台，可查看维修、保养等任务，维修提醒、延误提醒等信息。 - 可查看医院总体任务数据及个人任务数据。 |
|  |  | 维修管理 | - 可通过微信的扫一扫，扫描设备二维码，快速报修设备。 - 报修和维修完成具有微信消息自动通知。 - 维修进程可通过电脑端、手机端微信小程序、APP在线查询； - 手机端在线分配、申领、转派维修任务； - 报修、维修过程可记录详细的文字/语音/图片； - 维修服务验收可在手机端签字和服务评分； |
|  |  | 维修工单管理 | - 设备每次维修记录支持生成PDF进行下载打印 |
|  |  | 评价管理 | - 系统支持对每个维修、巡检、保养等任务进行服务评价，评价分为若干等级，方便院方对每个维修服务进行服务质量跟踪。 - 服务可从多方面进行评价，以便院方对供应商进行综合判断。 |
|  | 预防性维护管理 | 计划管理 | - 可为每台设备建立巡检、保养、质控、计量等预防性维护内容，并可指定执行人员； - 设备预防性维护（巡检、保养、质控、计量等）具有临期提示和延误预警； - 可在线查看计划执行情况； |
|  |  | 任务监控 | - 支持各科室各类预防性维护计划监控卡片； - 支持各科室待完成、已完成、延误任务数量； - 支持自定义时间段任务查看； |
|  |  | 执行管理 | - 手机端查看每日任务，在线查看、记录执行内容，支持文字、图片等内容上传记录； - 保养内容若有现异常，系统能自动提醒设备有异常情况； - 预防性维护（点检、巡检、保养、质控）能在工作台或者通过微信小程序或手机短信提醒到具体执行人； - 保养服务可在线进行评价服务评分和签字验收； |
|  |  | 模板管理功能 | - 设备保养/巡检/质控的“检查项”可按不同设备自定义配置，手机端自动加载配置模板，需提供至少40套典型标准模板作参考； |
|  |  | 工单管理 | - 设备预防性维护（点检、巡检、保养、质控）任务明细可生成PDF下载打印； |
|  | 效益分析(单机) | 效益分析大屏 | - 设备效益分析数据监控中心大屏 |
|  |  | 成本导入 | - 折旧费、人工费、场地费、水电费等成本数据导入 |
|  |  | 收益率分析 | - 设备收益率计算 |
|  |  | 回收期分析 | - 设备投资回收期计算 |
|  |  | ▲效益分析报告 | - 设备效益分析报告批量生成 （供应商需提供该功能自有的软件著作权证书原件扫描件加以佐证） |
|  |  | 设备登记使用 | - 手机端在线领用、归还设备，手机端便携管控设备登记使用统计情况包含设备次数、时长和人员使用次数、时长等数据； - 设备登记使用数据可在电脑端导出为Excel； |
|  |  | 设备外调 | - 支持设备外调清单，外调详情、外调信息、归还信息等管理。 |
|  |  | 设备培训管理 | - 可建立在线设备培训计划，关联视频进行在线培训； - 可在线建立培训计划，自动生成签到码，培训完成后自动生成签到表，用户可把培训资料上传管理； |
|  | 医院等级评复审管理 | 评复审上传记录管理 | - 医院管理人员可在线查看医院等级评复审资料准备上传情况，把握等级评复审资料准备工作执行情况； |
|  |  | ▲评复审法规资料管理 | - 系统根据各省市评审要求，维护管理各地区医院等级评复审相关法规要求，医院可根据要求上传对应医院等级评复审资料； （供应商需提供该功能自有的软件著作权证书原件扫描件加以佐证） |
|  | 系统综合管理/基础信息 | ▲不良事件上报 | - 可以实现审核及上报全院不良事件； - 可实现一键快速生成全院不良事件标准化数据，并通过线上审核后直接将不良事件数据上报国家医疗器械不良事件监测信息系统； - 可自动生成全院不良事件报告单pdf文件； （供应商需提供该功能自有的软件著作权证书原件扫描件加以佐证） |
|  |  | 科室管理 | - 系统可灵活配置科室、房间 |
|  |  | 供应商参数管理 | - 医院可对供应商、经销商、维保商参数进行管理，可维护供应商名称、联系人、联系方式、资质资料等管理，且供应商资质资料过期后自动提醒相关人员： - 供应商参数维护完成后，设备档案信息维护可选择对应供应商,系统自动将对应供应商信息维护到设备档案信息； |
|  |  | 数据统计报表 | - 系统自动统计设备开机率、报修率、返修率、故障原因分析等全生命周期管理的数据分析报表； - 统计报表可以图文，也可以生成excel明细； |
|  |  | 知识库管理 | - 系统上提供设备维修案例，含故障描述及应对维修指引至少8000条及以上； |

六、服务要求

1.不接收联合体或分包

2.服务质量要求：服务期间，针对采购人清单内的放射医疗设备，其他如新购放射医疗设备质保到期后按中标费率自动纳入本项目维保范围。

3.信息系统需求：

3.1报价含信息系统接口费，接口需按医院协商各集成平台总线标准开发对接（包括但不限于 HRP、HIS、PACS、LIS 等系统），满足系统功能及管理功能正常运行需要。

3.2负责提供的医疗设备全生命周期管理平台所需的服务器部署支持（含操作系统、数据库的安装部署），服务器由采购人提供，供应商需配合完成系统适配与调试。

3.3系统可根据医院管理要求进行二次开发，二次开发内容与平台主体开发同步推进，不另行收取费用。

3.4软件正版化原则：必须保证提供的产品（软件、服务内容）系依法享有完全使用权；采购人在中华人民共和国境内使用产品及服务时，免受第三方提出的侵犯专利权或其他知识产权的起诉，若发生侵权指控，供应商承担全部法律责任和费用。

3.5采购人与中标供应商合同履行结束后医疗设备全生命周期管理平台、相关信息系统、软件及二次开发成果需无偿移交采购人使用，如需继续维护可协商签订有偿维护协议，移交内容包含技术文档、部署手册等资料，如需更换系统则无条件配合采购人转移数据至新系统或提供数据接口适配新系统。

- 4.服务期限

服务期限为二年，合同模式为一年一签订，从签订合同之日开始计算服务日期。合同签订后每年度由采购人各使用部门和设备管理部门进行考评，若考评多次均无法达到采购人服务要求，采购人有权解除合同，不再顺延。

5.考核方式和合格标准

采购人按照《医疗器械使用质量监督管理办法》、《三级公立医院绩效考核指标》等对中标供应商进行年度服务考核。平均分以80分作为合格分数线，80分以下每低一分扣除本年度合同金额的3‰，罚款标准一般上限为本年度合同金额的3%。

附件1： 考核标准

| 合浦县人民医院医疗设备维保服务考核及处罚标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核指标 | 指标赋值 | 评分标准 | 评分依据 | 评分方式 | 得分 |
| 1 | 维修及时性 | 20 | A:未设立24小时报修电话，此项得0分。 B:接到报修后，应立即电话响应，每超过30分钟扣1分，扣完为止。 C:当无法通过电话／传真等远程方式排除故障时，工程师未在24小时内到达现场，扣10分；未在48小时内到达现场，此项得0分。 D:不需更换配件的调试工作在报修之日起计5个工作日内完成，遇重大维修在报修之日起计12个工作日内完成，否则此项得0分。 | 维修单 | 该项数据来源为报修联与反馈联上面使用部门的确认时间差计算。 |  |
| 2 | 维修效果 | 20 | 一台设备同一故障点，1个月内再次发生，扣2分；连续发生3次，扣5分；连续发生4次，此项得0分。 | 维修单 | 每次维修由使用部门在反馈联上填写。 |  |
| 3 | 工作影响 | 20 | 因维修不及时或拖延时间（参照第一项维修及时性考核），每延误工作开展1天，扣3分，以此类推，扣完为止。 | 维修单 | 该项数据来源为反馈联上面使用部门的确认时间差计算。 |  |
| 4 | 设备保养 | 20 | 设备正常使用情况下，未按规定周期进行设备保养，每次扣3分； 弄虚作假，该项不得分。维修保养记录一周内未交给设备耗材科分管工程师，每次扣1分。 | 设备保养记录表 | 查看设备保养记录表 |  |
| 5 | 维修现场5S | 10 | 维修后，存有安全隐患，该项不得分。现场地面清洁干净，无污渍垃圾，发现卫生问题1次扣1分。 | 维修单 | 每次维修后由使用部门在反馈联上据实填写。 |  |
| 6 | 使用部门评价 | 10 | A.非常满意10分；B.满意8分；C.一般6分；D.不满意3分。 | 维修单 | 每次维修过程由使用部门对维修及时性、质量效果等在反馈联上评价。 |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 设备管理部门签字： 设备使用部门签字： 被考核公司签字： 日期： 日期： 日期： |  |  |  |  |  |  |

- 1、考核＜100分，≥80分，不予扣罚。

2、考核＜80分，80分以下每低一分扣除本年度合同金额的3‰，罚款标准一般上限为本年度合同金额的3%。

3、考核＜70分，同时要求进行整改，连续两次整改不到位且经医院考核评定为“不合格”，则医院无需支付当期服务费并有权终止合同。